纳米纤维素AFM原子力显微镜

制样方法与常见问题解决办法

适用范围  用于测量基底上颗粒的高度、形貌及表面粗糙度。空气干态与液相AFM须分别建立方法。

使用说明  以下数值为起始试验建议，并非统一标准。样品浓度均指质量分数；具体参数按仪器、表面改性和测试目的与平台确认。操作设备遵守平台规程。

一 制样前准备

用品  新剥离云母或洁净硅片、移液器、洁净镊子、滤纸、适配探针及防尘容器。

样品信息  记录样品编号、类型、固含量、介质、改性方式和储存历史。保留原样与处理对照；所有处理条件写入制样记录。

二 制样与上机步骤

1 取样与预处理  制片优先用未干燥分散液，做两档稀释；每次只改变一个变量。基底清洁后及时使用，避免手指、纸屑和空气沉积污染。

2 基底与沉积  用新剥离云母或洁净硅片，先试0.0001%～0.001%分散液；滴加5～10 μL，吸附约1～5分钟，目标是得到稀疏、互不重叠的颗粒。

3 去液与扫描  从边缘吸除余液后干燥；有盐残留时，可在不明显冲走颗粒的条件下轻洗并保留未洗对照。采用轻敲等低作用力模式，先大范围定位，再测高度剖面。

4 保存与交接  沉积时间以获得独立颗粒为目标。若样品不吸附，先调整沉积条件，再由平台选择基底处理；一旦使用表面改性基底，必须记录并考虑对颗粒形态的影响。

三 常见问题与解决办法

1 扫描不到颗粒

检查样品过稀、吸附不足或冲洗带走颗粒；适当提高浓度、延长吸附时间，拍空白基底作对照。

2 出现条纹或双重轮廓

降低扫描速度、优化反馈；若重复轮廓随颗粒出现，检查探针污染或多尖端，必要时换针。

3 颗粒被拖动或形变

降低作用力并优化模式；确认基底吸附。不能靠加大压力获得稳定图像后仍将其当作原始高度。

4 AFM宽度比TEM更大

检查针尖卷积、侧向聚集和颗粒吸附方向；高度通常较少受横向展宽影响，但仍受压缩和吸附影响，勿直接等同真实直径。

四 结果检查与记录

在多个位置取像，使用相同扫描尺寸比较粗糙度。高度剖面跨过孤立颗粒并以邻近基底为零点；保存未处理图像，记录展平等后处理。

复测原则  先排查制样、空白与仪器条件，每轮只改变一个主要变量。复测时保留原始数据和异常记录。