纳米纤维素Zeta电位
制样方法与常见问题解决办法
适用范围  用于在已知介质条件下评价颗粒电动学性质。高黏CNF凝胶、混合分散剂体系需先确认方法适用性。
使用说明  以下数值为起始试验建议，并非统一标准。样品浓度均指质量分数；具体参数按仪器、表面改性和测试目的与平台确认。操作设备遵守平台规程。
一 制样前准备
用品  适配测量池、洁净移液器、相容分散介质、pH计及电导率测量条件。
样品信息  记录样品编号、类型、固含量、介质、改性方式和储存历史。保留原样与处理对照；所有处理条件写入制样记录。
二 制样与上机步骤
1 取样与预处理  原液轻混匀后分装。优先用同组成介质稀释；可在平台指导下使用原样澄清连续相。记录稀释倍数，不通过改用纯水、调pH来追求更大的电位数值。
2 保持介质一致  轻混匀取样，以同组成介质稀释到仪器信号适宜范围；不要为获得更大电位而随意改用纯水。记录pH、电导率、浓度和温度。
3 装池与平衡  用相容介质清洗测量池，再以样液润洗；缓慢注入，避免气泡，检查电极和光路区。按仪器要求恒温平衡后测量。
4 重复测定  建议独立装样至少3次，同时检查迁移率、信号质量及重复性；高黏CNF凝胶不能直接照搬稀悬浮液条件。
5 保存与交接  注液量以测量池说明为准，确保电极和测量窗口正确浸润。避免剧烈摇晃引入气泡；恒温平衡后检查是否沉降，必要时重新取样。


三 常见问题与解决办法
1 读数跳动或反复失败
取出样品检查气泡与污染，清洁并重新装池；确认有效信号范围和温度平衡，不只删除异常结果。
2 稀释后电位大幅变化
检查pH和电导率是否随稀释改变；改用匹配介质并做浓度梯度。介质确实变化时，将结果报告为新条件下的测量。
3 高电导报警或电极附近冒泡
暂停并检查测量池与平台允许范围；采用仪器验证的高电导方案。若必须稀释，记录介质改变，不能当作原液结果。
4 电位绝对值较大仍然分层
继续检查盐度变化、桥联、颗粒尺寸与网络结构；结合储存、沉降和流变结果。30 mV并非通用合格线。
四 结果检查与记录
建议至少3次独立装样；保存每次结果、迁移率与质量提示，并报告均值、标准差、温度、pH、电导率、浓度、介质和转换模型。
[bookmark: _GoBack]复测原则  先排查制样、空白与仪器条件，每轮只改变一个主要变量。复测时保留原始数据和异常记录
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