纳米纤维素FTIR傅里叶变换红外光谱
制样方法与常见问题解决办法
适用范围  用于识别官能团及处理前后变化。常规干态比较优先选ATR；水分或湿态结构研究应另设湿态测试。
使用说明  以下数值为起始试验建议，并非统一标准。样品浓度均指质量分数；具体参数按仪器、表面改性和测试目的与平台确认。操作设备遵守平台规程。
一 制样前准备
用品  ATR附件或KBr压片附件、洁净工具、干燥器；使用光谱纯KBr和附件认可的清洁介质。
样品信息  记录样品编号、类型、固含量、介质、改性方式和储存历史。保留原样与处理对照；所有处理条件写入制样记录。
二 制样与上机步骤
1 取样与预处理  原料、未改性样与改性样统一干燥和储存。粉末充分混匀，薄膜选择平整测试面；不可为方便制样加入会引入吸收峰的胶或粘结剂。
2 优先ATR  粉末或薄膜温和干燥后置于洁净ATR晶体上，使测试面充分接触，按附件要求施压；先采背景，再采样品，测后清洁晶体。
3 参数与替代方案  可从4000～400 cm⁻¹、分辨率4 cm⁻¹、32次扫描起试，范围以附件能力为准。若用KBr压片，可从约1 mg样品配100 mg干燥光谱纯KBr起试，混匀后由平台压片。
4 对照判读  原料、处理前后样品采用相同模式与预处理；保留原始谱，比较峰位和形状时统一基线与归一化方法。
5 保存与交接  ATR先测清洁晶体背景，放样后以相近接触压力采谱；压力不得超过附件限制。KBr压片需保持干燥，均匀混合后按平台压片规程操作，不自行套用统一压力。


三 常见问题与解决办法
1 水吸收过强或背景漂移
检查样品和KBr吸湿，重新干燥并采背景；实验室湿度变化时先恢复吹扫或环境稳定。不要把纤维素本身羟基峰当作应被全部去除的水峰。
2 信号弱且重复性差
ATR优先检查接触面积与压力；薄膜不平整时换平整位置。KBr法检查样品分布与片的均匀性。
3 峰顶平直或吸收饱和
透射法降低样品占比或片厚后重测；确认背景、量程和基线，不以归一化替代重测。
4 改性后未见新峰
检查改性含量、峰重叠及检测灵敏度；设置处理空白。不能据此直接判定改性失败，也不能仅凭峰位移认定接枝成功。
四 结果检查与记录
各样品至少换2～3个位置检查均匀性。保存原始谱，记录模式、晶体、范围、分辨率、扫描次数、干燥方式和处理流程；ATR与透射谱强度不直接比较。
复测原则  先排查制样、空白与仪器条件，每轮只改变一个主要变量。复测时保留原始数据和异常记录。
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