纳米纤维素TGA热重分析

制样方法与常见问题解决办法

适用范围  用于分析质量随温度的变化。先区分测水分、比较干基分解行为还是测空气中灰分，三者预处理与程序不同。

使用说明  以下数值为起始试验建议，并非统一标准。样品浓度均指质量分数；具体参数按仪器、表面改性和测试目的与平台确认。操作设备遵守平台规程。

一 制样前准备

用品  分析天平、平台指定坩埚、洁净取样工具、干燥器；气氛与排气条件由平台确认。

样品信息  记录样品编号、类型、固含量、介质、改性方式和储存历史。保留原样与处理对照；所有处理条件写入制样记录。

二 制样与上机步骤

1 取样与预处理  干基比较需统一干燥并冷却后称样；水分分析保留原始状态并快速密封转移。薄膜剪成小片，粉末轻混匀，不添加助剂，不将样品压成厚堆。

2 预处理与称样  若比较干基热稳定性，统一温和干燥并在干燥器中冷却；若测含水量，保留原样并注明。通常取约5～10 mg，均匀薄铺于相容、洁净的坩埚。

3 设定程序  先确认天平、空坩埚基线及气体流量；常见起始方案为氮气下室温升至600 ℃、10 ℃/min，具体终温、坩埚和气氛由平台按目的确定。

4 比较结果  统一样品量、升温速率和气氛，报告起始分解温度的定义、DTG峰温与终温残留率；残留物在氮气下不等于灰分。

5 保存与交接  坩埚类型、开盖方式与气体流量依仪器和样品确定。检查空坩埚基线与天平稳定后装样；对未知改性物先做小量探索测试，避免挥发物污染。

三 常见问题与解决办法

1 低温失重明显

检查含水量、储存吸湿和残留溶剂；做统一预处理对照。仅凭TGA不能把所有低温失重都认定为水。

2 不同批次分解峰偏移

先核对升温速率、称样量、气氛和温度校准，再检查表面基团或残留酸盐。升温越快，特征温度可能越高。

3 曲线突跳或质量异常增加

检查飞溅、样品移位、浮力基线、漏气或氧化；清理并做空白复测，减少装样量，勿单靠软件平滑掩盖异常。

4 氮气残留被误判为灰分

氮气残留可能含炭和无机物；若需灰分，应另设经过验证的氧化程序。终温与恒温条件必须写明。

四 结果检查与记录

对关键差异至少做独立重复，统一失重归一化基准和起始分解温度定义。报告原始TG、DTG、初始质量、气氛、流量、升温速率及终温。

复测原则  先排查制样、空白与仪器条件，每轮只改变一个主要变量。复测时保留原始数据和异常记录。